| ООО «Элид» |
| --- |
|  | Адрес: 346782, г. Азов, Ростовской обл. пер. Коллонтаевский, 84. Тел./факс: (86342) 411-92, 446-36 E-mail: elid-azov@mail.ru Cайт: elid-azov.ru |
|  | Рециркуляторы Elid-air Облучатель рециркулятор бактерицидный «ELID—AIR», усовершенствованный счетчиком наработки ламп и фильтрами, предназначен для обеззараживания воздуха в общественных, бытовых, административных, складских помещениях, дошкольных и школьных учреждений, в помещениях сферы красоты и общественного питания, в школьных и дошкольных учреждениях, овощехранилищах, зернохранилищах, животноводческих помещениях. Эффективно борется с различными вирусами, в том числе с новой короновирусной инфекцией «COVID-19». |
| Безопасен при использовании в присутствии людей. Простое управление: Рециркулятор имеет кнопку-тумблер «ВКЛ/ВЫКЛ» со световой индикацией. Может устанавливаться на передвижную опору для перемещения в помещениях. Также возможна комплектация без счетчика наработки ламп и фильтра. Гарантийный срок — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. |
| Преимущества: |
| ООО «ЭЛИД» является ведущим заводом-изготовителем на территории России облучателей медицинских бактерицидных открытого и закрытого типа более 20-ти лет. В связи с сложившейся неблагоприятной обстановкой в мире, распространением опасного для человека вируса COVID-19, в целях профилактики мы рекомендуем использовать рециркуляторы нового поколения «ELID—AIR». ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ воздуха самый действенный способ остановить распространение вируса. Ультрафиолетовые лучи разрушают его структуру, и он теряет возможность размножаться. Категории обеззараживаемых помещений: I Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей II Перевязочные, палаты реанимационных отд., комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения имунноослабленных больных, нестерильные зоны ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха III Палаты, кабинеты, другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории) IV Детские игровые комнаты, школьные классы, детские сады, бытовые помещения с большим скоплением людей при длительном пребывании V Складские помещения, курительные комнаты, туалеты, лестничные площадки ЛПУ |

| Основные технические данные и характеристики: Elid-air 2х11 \ 1х15 \ 1х25 \ 2х15 \ 2х25 |
| --- |
| Параметры | ОБРН 2х11 | ОБРН 1х15 | ОБРН 1х25 | ОБРН 2х15 | ОБРН 2х25 |
| Количество бактерицидных ламп | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Источник излучения: Лампа бактерицидная | TUV производства фирмы Philips или аналог |
| - цоколь | G23 | G13 |
| - срок службы лампы, ч | 9000 – 16000 (в зависимости от производителя) |
| - номинальная мощность лампы, Вт | 11 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| - бактерицидный поток лампы, Ф бк, Вт | 3,2 | 4,6 | 7 | 4,6 | 7 |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,35 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт, ± 10% | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Время выхода в рабочий режим | не более 1 мин. |
| Номинальное напряжение, В | 220 ± 22 |
| Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
| Класс электробезопасности ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Режим непрерывной работы | не более 7 суток |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Производительность, м³/ч, не менее | 50 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Уровень шума, Дб, не более | 40 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Степень защиты, ГОСТ 14254 | IP 20 |
| Длина шнура не менее, мм | 1600 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры, не более, мм, длина х ширина х высота | 370х124х114 | 602х124х114 | 635х144х146 |
| Масса, не более, кг | 2,6 | 2,8 | 4,0 |

Elid-air 3х15 \ 5х15 \ 2х30 \ 2х55

| Параметры | ОБРН 3х15 | ОБРН 5х15 | ОБРН 2х30 | ОБРН 2х55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество бактерицидных ламп | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Источник излучения: Лампа бактерицидная | TUV производства фирмы Philips или аналог, цоколь G13 |
| - срок службы лампы, ч | 9000 – 16000 (в зависимости от производителя) |
| - номинальная мощность лампы, Вт | 15 | 15 | 30 | 55 |
| - бактерицидный поток лампы, Ф бк, Вт | 4,6 | 4,6 | 11,2 | 17,5 |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,35 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт, ± 10% | 60 | 100 | 55 | 60 |
| Время выхода в рабочий режим | не более 1 мин. |
| Номинальное напряжение, В | 220 ± 22 |
| Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
| Класс электробезопасности ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Режим работы, ч/сут. | 24 с перерывами |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Производительность, м3, не менее | 100 | 150 | 120 | 250 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 | 1 |
| Уровень шума, Дб, не более | 50 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Степень защиты, ГОСТ 14254 | IP 20 |
| Длина шнура не менее, мм | 1600 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры, не более, мм, длина х ширина х высота | 635х250х118 | 1105х144х146 |
| Масса, не более, кг | 5,8 | 7,0 | 6,0 |

Elid-air 3х25 \ 5х25 \ 3х30 \ 3х55

| Параметры | ОБРН 3х25 | ОБРН 5х25 | ОБРН 3х30 | ОБРН 3х55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество бактерицидных ламп | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Источник излучения: Лампа бактерицидная | TUV производства фирмы Philips или аналог, цоколь G13 |
| - срок службы лампы, ч | 9000 – 16000 (в зависимости от производителя) |
| - номинальная мощность лампы, Вт | 25 | 25 | 30 | 55 |
| - бактерицидный поток лампы, Ф бк, Вт | 7 | 7 | 11.2 | 17.5 |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,35 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт, ±10% | 40 | 50 | 55 | 55 |
| Время выхода в рабочий режим | не более 1 мин. |
| Номинальное напряжение, В | 220 ± 22 |
| Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
| Класс электробезопасности ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Режим непрерывной работы | не более 7 суток |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Производительность, м³/ч, не менее | 160 | 250 | 200 | 300 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Уровень шума, Дб, не более | 40 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Степень защиты, ГОСТ 14254 | IP 20 |
| Длина шнура не менее, мм | 1600 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры, не более, мм, длина х ширина х высота | 635х250х118 | 1105х144х146 |
| Масса, не более, кг | 5,8 | 7 | 6 |

Elid-air 4х30 \ 4х55 \ 4х55-У

| Параметры | ОБРН 4х30 | ОБРН 4х55 | ОБРН 4х55-У |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество бактерицидных ламп | 4 |
| Источник излучения: Лампа бактерицидная | TUV производства фирмы Philips или аналог, цоколь G13 |
| - срок службы лампы, ч | 9000 – 16000 (в зависимости от производителя) |
| - номинальная мощность лампы, Вт | 30 | 55 |
| - бактерицидный поток лампы, Ф бк, Вт | 11,2 | 17,5 |
| Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,35 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт, ±10% | 60 | 55 | 55 |
| Время выхода в рабочий режим | не более 1 мин. |
| Номинальное напряжение, В | 220 ± 22 |
| Частота, Гц | 50 ± 0,4 |
| Класс электробезопасности ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В |
| Режим работы, ч/сут. | 24 с кратковременными перерывами |
| Срок службы облучателя, лет | 5 |
| Производительность, м3/ч, не менее | 250 | 300 | 350 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Уровень шума, Дб, не более | 40 |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| Степень защиты, ГОСТ 14254 | IP 20 |
| Длина шнура не менее, мм | 1600 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры, не более, мм, длина х ширина х высота | 1105х144х146 |
| Масса, не более, кг | 6 |